НА ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 16.12.2020 РОКУ № 1266 НАДАЄТЬСЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ І ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ЙОГО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ТА/АБО РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СТАНОМ НА 23.06.2026 року

ОКНП Чернівецький Обласний Медичний Діагностично-Реабілітаційний Центр

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Автоматичний гематологічний аналізатор (ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори, НК 024:2019: 35476 Аналізатор гематологічний IVD (діагностика in vitro), автоматичний)» (Automated Haematology Analyser (CPV Code 38430000-8 Detection and analysis apparatus, NC 024:2019 35476 — Automated Haematology Analyser IVD (In Vitro Diagnostic)")

Вид процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ із особливостями

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-06-23-006932-a

Очікувана вартість предмета закупівлі: 728 547 грн. без ПДВ.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Вартість товару розрахована згідно бюджету проєкту «Спільне запобігання поширенню вірусів у транскордонному регіоні» HUSKROUA/23/RI/2.1/047, курсу infoeuro відповідно до місяця оголошення (червень 2026 року) та комерційних пропозицій.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

1	Аналізатор повинен бути призначений для підрахунку клітин крові в зразках цільної венозної крові, включаючи 5-компонентну диференціацію лейкоцитів і вимірювання концентрації гемоглобіну.

2	Можливість тестування зразків протягом 24 години після забору.

3	Цикл аналізу не повинен перевищувати 60 секунд.

4	Об'єм зразка повинен становити менше 16 мкл.

5	Наявність режиму попереднього розведення.

6	Кількість вимірювальних параметрів повинна бути не менше 28 та включати: WBC, LYM (абс. кількість та %), NEU (абс. кількість та %), MON (абс. кількість та %), EOS (абс. кількість та %), BAS (абс. кількість та %), ALY (абс. кількість та %), IMM (абс. кількість та %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, RDW-SD, P-LCR.

7	Спектрофотометричне вимірювання гемоглобіну у формі оксигемоглобіну.

8	Наявність трьох гістограм: еритроцитарної, лейкоцитарної та тромбоцитарної.

9	На скатерограмі лейкоцитів повинні відображатись наступні популяції: популяція лімфоцитів (в тому числі і атипових лімфоцитів), популяція моноцитів, популяція нейтрофілів, популяція еозинофілів, популяція базофілів, популяція незрілих клітин.

10	Межі вимірювання:

Лейкоцити – не гірше, ніж 0.2-100х103/мкл (±4%);

Еритроцити – не гірше, ніж 0.02-8.0х106/мкл (±3%) та 8.0-15х106/мкл (±4%);

Гемоглобін – не гірше, ніж 0.2-24 г/дл (±2%);

Гематокрит – не гірше, ніж 5-70% (±3%);

Тромбоцити – не гірше, ніж 10-2000х103/мкл (±10%).

11	Неточність (%CV в межах циклу), перевірена шляхом аналізу одного і того ж зразка нормальної цільної крові не менше 20 разів, повинна становити:

Лейкоцити – менше 2.5;

Еритроцити – менше 2,0;

Гемоглобін – менше 1,5;

Гематокрит – менше 2,0;

Тромбоцити – менше 5,0.

12	Відсоток перенесення (95% довірчий інтервал) повинен становити:

Лейкоцити – менше 1%;

Еритроцити – менше 1%;

Гемоглобін – менше 1%;

Тромбоцити – менше 2%.

13	Можливість відображення результатів в одиницях SI, US, SI модифікованих.

14	Флагування з зазначенням системних, морфологічних прапорців на екрані аналізатора.

15	Аналізатор повинен працювати з використанням 3-х реагентів: ділюента, очищуючого розчину та одного лізуючого реагенту.

16	Витрати реагентів на один загальний аналіз крові повинні бути не більше 16,50 мл для ділюента, 0,91 мл для лізуючого реагента та 0,35 мл для очищуючого розчину, а з 5-DIFF – не більше 18,75 мл для ділюента, 1,05 мл для лізуючого реагента та 0,35 мл для очищуючого розчину.

17	Лізуючий реагент та очищуючий розчин повинні розташовуватись у спеціальному відсіку всередині аналізатора.

18	Аналізатор повинен бути оснащений сенсорним екраном не менше 8,4 дюйма (800х600) та сенсорною клавіатурою.

19	Пам`ять аналізатора повинна вміщувати не менше 35000 даних пацієнтів, результатів та гістограм та не менше 100 результатів на лот контролю якості для не менше, ніж 12 різних лотів.

20	Можливість ручного введення даних КЯ та імпортування даних з USB-накопичувача.

21	Відображення результатів кожної партії і рівня контролю якості в таблицях і у вигляді графіка Леві-Дженнінгса.

22	Аналізатор повинен бути оснащений протоколами PCL3 та PCL6 для підключення принтерів.

23	Задня панель повинна містити наступні типи з’єднань:

• USB-порт – не менше 4 штук;

• TP/TCIP порт;

• Послідовне з'єднання RS232;

• P/S 24V.

24	Один USB-порт для зручного підключення повинен розташовуватись на передній панелі аналізатора.

25	Функція автоматичного увімкнення та запуску аналізатора, автоматичного вимкнення та автоматичного очищення з можливістю налаштування від кожних 10 до кожних 50 аналізів.

26	Функція підключення до головного комп'ютера лабораторії.

Технічні характеристики предмета закупівлі були складені у відповідності до потреб замовника, та бюджету проєкту «Спільне запобігання поширенню вірусів у транскордонному регіоні» HUSKROUA/23/RI/2.1/047 та комерційних пропозицій. Технічні характеристики викладені у Додатку 2 до тендерної документації.

Кількість товару: 1 одиниця.

Місце поставки товару: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 5а.

Строк поставки: з дня укладення договору по 31.07.2026 р.

Інше:

Закупівля товару здійснюється за кошти Європейського Союзу для України та співфінансування ОКНП Чернівецький Обласний Медичний Діагностично-Реабілітаційний Центр, згідно Проекту №HUSKROUA/23/RI/2.1/047 «Спільне запобігання поширенню вірусів у транскордонному регіоні», Програми Interreg NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2021-2027», який діє в Україні на підставі міжнародного договору — Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 12.12.2006, ратифікованої із заявою Законом України від 03.09.2008 №360-VI; Угоди про фінансування програми (Interreg VI-A) NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна, ратифікованої Законом України № 3717-IX від 09.05.2024 року.

Проект HUSKROUA/23/RI/2.1/047 «Спільне запобігання поширенню вірусів у транскордонному регіоні», Програми Interreg NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2021-2027», зареєстровано Секретаріатом Кабінету Міністрів України за № 5922 від 20 березня 2025 року.

Project №HUSKROUA/23/RI/2.1/047 Joint prevention of viruses spreading in the cross border region.

Донор: партнер з розвитку — Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна, представлений Міністерством закордонних справ та торгівлі Угорщини.

Бенефіціар: Чернівецька обласна військова адміністрація.

Виконавець/Реципієнт в Україні: Обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний медичний діагностично-реабілітаційний центр" (код згідно з ЄДРПОУ 45002411).

УВАГА: Закупівля товарів за кошти Гранту буде здійснюватися в пільговому режимі без ПДВ на підставі міжнародного договору — Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 12.12.2006, ратифікованої із заявою Законом України від 03.09.2008 №360-VI; Угоди про фінансування програми (Interreg VI-A) NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна, ратифікованої Законом України № 3717-IX від 09.05.2024 року.